## Meas_2022-01-05
Measurements records
Records date: |  | 2022-01-05
GIV calibration date: |  | Unknown
Calibrator |  | Unknown
Serial no: |  | N/A
Next calibration:
Output current 0-20mA with internal power
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0
| 2 | 1.9999
| 4 | 4.0001
| 8 | 8.0002
| 10 | 10.0002
| 12 | 12.0003
| 16 | 16.0002
| 18 | 18.0003
| 20 | 20.0002
Output current 0-20mA with external power
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0.0007
| 2 | 2
| 4 | 4.0001
| 8 | 8.0002
| 10 | 10.0003
| 12 | 12.0005
| 16 | 16.0006
| 18 | 18.0008
| 20 | 20.0006
Output 0-100mV
| Reference | Measure | Comment
| -24 | -23.993
| 0 | 0.006
| 10 | 10.007
| 20 | 20.007
| 40 | 40.008
| 80 | 80.009
| 100 | 100.007
| 115 | 115.008
Output TC Type T, Comp INT
| Reference | Measure | Comment
| -200 | -198.45
| 0 | 0.61
| 100 | 100.52
| 400 | -3e+38
Output 0..10V
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0
| 2 | 2
| 4 | 4
| 6 | 6
| 8 | 8
| 10 | 10
| 15 | 15
Voltage measure 0-30V
| Reference | Measure | Comment
| 0.1 | 0.1
| 1 | 1.001
| 8 | 7.999
| 10 | 10
| 12 | 12
| 16 | 16
| 20 | 20
| 31 | 31.001

## Meas_2022-01-06
Measurements records
Records date: |  | 2022-01-06
GIV calibration date: |  | Unknown
Calibrator |  | Unknown
Serial no: |  | N/A
Next calibration:
Output current 0-20mA with internal power
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0.0006
| 2 | 1.9999
| 4 | 4
| 8 | 8.0001
| 10 | 10.0001
| 12 | 12.0002
| 16 | 16.0002
| 18 | 18
| 20 | 20
Output current 4-20mA with internal power
| Reference | Measure | Comment
| 4 | 4.0001
| 8 | 8.0002
| 10 | 10.0002
| 12 | 12.0002
| 16 | 16.0003
| 18 | 18.0003
| 20 | 20.0002
Output current 0-20mA with external power
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0.0008
| 2 | 1.9999
| 4 | 4
| 8 | 8.0002
| 10 | 10.0003
| 12 | 12.0005
| 16 | 16.0006
| 18 | 18.0006
| 20 | 20.0006
Output current 4-20mA with external power
| Reference | Measure | Comment
| 4 | 4
| 8 | 8.0001
| 10 | 10.0002
| 12 | 12.0003
| 16 | 16.0006
| 18 | 18.0006
| 20 | 20.0007
Output 0-100mV
| Reference | Measure | Comment
| -24 | -23.997
| 0 | 0.002
| 0.05 | 0.004
| 10 | 10.004
| 20 | 20.003
| 40 | 40.005
| 80 | 80.006
| 100 | 100.006
| 115 | 115.006
Output TC Type T, Comp INT
| Reference | Measure | Comment
| -200 | -200.9
| 0 | -0.43
| 100 | 99.65
| 400 | 399.7
Output 0..10V
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0
| 2 | 2
| 4 | 4
| 6 | 6
| 8 | 8
| 10 | 10
| 15 | 15
Resistor simulator (+) 0..450R
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0.006
| 0.1 | 0.105
| 1 | 1.006
| 80 | 80.006
| 100 | 100.005
| 160 | 160.005
| 240 | 240.008
| 320 | 320.005
| 450 | 450.021
Resistor simulator (-) 0..450R
| Reference | Measure | Comment
| 0 | -0.006
| 0.1 | 0.095
| 1 | 0.993
| 80 | 80.002
| 160 | 160.007
| 240 | 240.019
| 320 | 320.02
| 450 | 450.026
Resistor simulator (+) 0..4500R
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0.02
| 1 | 1.04
| 10 | 10
| 800 | 799.85
| 1600 | 1599.83
| 2400 | 2399.84
| 3200 | 3199.86
| 3600 | 3599.93
Resistor simulator (-) 0..4500R
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0.01
| 1 | 0.98
| 10 | 9.99
| 800 | 800
| 1600 | 1600.04
| 2400 | 2400.06
| 3200 | 3200.03
| 3600 | 3599.96
Voltage measure 0-30V
| Reference | Measure | Comment
| 0.1 | 0.1
| 1 | 0.999
| 8 | 7.999
| 10 | 10
| 12 | 12
| 16 | 16
| 20 | 19.999
| 31 | 30.998
Measure 0-20mA external power
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0
| 2 | 2
| 4 | 4
| 8 | 8
| 10 | 10
| 12 | 11.999
| 16 | 15.999
| 18 | 17.999
| 20 | 19.998

## Meas_2022-01-09
Measurements records
Records date: |  | 2022-01-09
GIV calibration date: |  | Unknown
Calibrator |  | Unknown
Serial no: |  | N/A
Next calibration:
Output current 4-20mA with internal power
| Reference | Measure | Comment
| 4 | 4
| 8 | 8.0001
| 10 | 10.0001
| 12 | 12.0002
| 16 | 16.0001
| 18 | 18
| 20 | 19.9998
Output 0-100mV
| Reference | Measure | Comment
| -24 | -23.987
| 0 | 0.013
| 10 | 10.007
| 20 | 20.007
| 40 | 40.008
| 80 | 80.008
| 100 | 100.007
| 115 | 115.008

## Meas_2022-01-17
Measurements records
Records date: |  | 2022-01-17
GIV calibration date: |  | Unknown
Calibrator |  | CALYS1500(AOIP SAS)
Serial no: |  | 2501D D23 0101 A
Next calibration:
Output current 0-20mA with internal power
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0
| 2 | 2
| 4 | 4.0002
| 8 | 8.0002
| 10 | 10.0003
| 12 | 12.0002
| 16 | 16.0003
| 18 | 18.0001
| 20 | 20
Output current 4-20mA with internal power
| Reference | Measure | Comment
| 4 | 4.0001
| 8 | 8.0001
| 10 | 10.0001
| 12 | 12.0002
| 16 | 16.0002
| 18 | 18.0002
| 20 | 20.0001
Output current 0-20mA with external power
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0.0009
| 2 | 2.0001
| 4 | 4.0002
| 8 | 8.0003
| 10 | 10.0003
| 12 | 12.0004
| 16 | 16.0005
| 18 | 18.0006
| 20 | 20.0006
Output current 4-20mA with external power
| Reference | Measure | Comment
| 4 | 4.0001
| 8 | 8.0003
| 10 | 10.0002
| 12 | 12.0004
| 16 | 16.0005
| 18 | 18.0005
| 20 | 20.0005
Output 0-100mV
| Reference | Measure | Comment
| -24 | -23.981
| 0 | 0.019
| 10 | 10.019
| 20 | 20.019
| 40 | 40.018
| 80 | 80.017
| 100 | 100.016
| 115 | 115.017
Output TC Type T, Comp INT
| Reference | Measure | Comment
| -200 | -199.47
| 0 | 0.17
| 100 | 100.14
| 395 | 395.13
Output 0..10V
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0
| 2 | 2
| 4 | 4
| 6 | 6
| 8 | 7.999
| 10 | 9.999
| 15 | 14.999
Resistor simulator (+) 0..450R
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0.008
| 0.1 | 0.111
| 1 | 1.004
| 80 | 80.01
| 100 | 100.008
| 160 | 160.013
| 240 | 240.012
| 320 | 320.011
| 450 | 450.019
Resistor simulator (-) 0..450R
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0.001
| 0.1 | 0.103
| 1 | 0.996
| 80 | 80.001
| 160 | 160.002
| 240 | 240.004
| 320 | 320
| 450 | 449.995
Resistor simulator (+) 0..4500R
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0.01
| 1 | 1.02
| 10 | 9.99
| 800 | 799.93
| 1600 | 1599.93
| 2400 | 2400
| 3200 | 3200.1
| 3600 | 3600.13
Resistor simulator (-) 0..4500R
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0
| 1 | 1.02
| 10 | 10
| 800 | 800.03
| 1600 | 1600.12
| 2400 | 2400.16
| 3200 | 3200.13
| 3600 | 3600.04
Voltage measure 0-30V
| Reference | Measure | Comment
| 0.1 | 0.1
| 1 | 0.999
| 8 | 8
| 10 | 9.999
| 12 | 11.998
| 16 | 15.999
| 20 | 19.999
| 31 | 30.999
Measure 0-20mA external power
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0
| 2 | 2.001
| 4 | 4
| 8 | 8
| 10 | 10
| 12 | 11.999
| 16 | 16
| 18 | 17.999
| 20 | 19.999

## Dérive Température
Measurements records at 23 and 55 °C
Records date: |  | 2022-01-24
GIV calibration date: |  | Unknown
Calibrator |  | CALYS1500(AOIP SAS)
Serial no: |  | 2501D D23 0101 A
Next calibration:
|  | 23,5°C | 55,0°C
Output current 0-20mA with internal power
| Reference | Measure | Measure
| 0 | 0.0001 | 0.0011
| 2 | 2.0001 | 1.9999
| 4 | 4.0002 | 3.9997
| 8 | 8.0004 | 7.9992
| 10 | 10.0004 | 9.9989
| 12 | 12.0005 | 11.9987
| 16 | 16.0005 | 15.9981
| 18 | 18.0004 | 17.9978
| 20 | 20.0003 | 19.9976
Output current 4-20mA with internal power
| Reference | Measure | Measure
| 4 | 4.0002 | 3.9996
| 8 | 8.0003 | 7.9991
| 10 | 10.0004 | 9.9989
| 12 | 12.0005 | 11.9987
| 16 | 16.0005 | 15.9981
| 18 | 18.0003 | 17.9979
| 20 | 20.0004 | 19.9975
Output current 0-20mA with external power
| Reference | Measure | Measure
| 0 | 0.0006 | 0.001
| 2 | 2.0001 | 1.9998
| 4 | 4.0003 | 3.9996
| 8 | 8.0004 | 7.9993
| 10 | 10.0005 | 9.9991
| 12 | 12.0007 | 11.9989
| 16 | 16.0009 | 15.9986
| 18 | 18.001 | 17.9983
| 20 | 20.001 | 19.998
Output current 4-20mA with external power
| Reference | Measure | Measure
| 4 | 4.0002 | 3.9996
| 8 | 8.0003 | 7.9991
| 10 | 10.0005 | 9.9989
| 12 | 12.0005 | 11.9988
| 16 | 16.0007 | 15.9983
| 18 | 18.0007 | 17.9981
| 20 | 20.0007 | 19.9978
Output 0-100mV
| Reference | Measure | Measure
| -24 | -23.982 | -23.987
| 0 | 0.017 | 0.013
| 10 | 10.018 | 10.014
| 20 | 20.017 | 20.014
| 40 | 40.018 | 40.015
| 80 | 80.017 | 80.015
| 100 | 100.016 | 100.014
| 115 | 115.016 | 115.016
Output TC Type T, Comp INT
| Reference | Measure | Measure
| -200 | -199.51 | -3e+38
| 0 | 0.16 | -23.13
| 100 | 100.13 | 81.02
| 395 | 395.11 | 380.79
Output 0..10V
| Reference | Measure | Measure
| 0 | 0 | 0
| 2 | 2 | 2
| 4 | 4 | 4
| 6 | 6 | 6
| 8 | 8 | 8
| 10 | 10 | 10
| 15 | 14.999 | 15
Resistor simulator (+) 0..450R
| Reference | Measure | Measure
| 0 | 0.007 | 0.009
| 0.1 | 0.107 | 0.11
| 1 | 1.005 | 1.009
| 80 | 80.006 | 79.991
| 100 | 100.004 | 99.987
| 160 | 160.006 | 159.974
| 240 | 240.002 | 239.96
| 320 | 320.006 | 319.94
| 450 | 450.011 | 449.93
Resistor simulator (-) 0..450R
| Reference | Measure | Measure
| 0 | 0.006 | 0.021
| 0.1 | 0.108 | 0.124
| 1 | 1.003 | 1.02
| 80 | 79.999 | 79.981
| 160 | 159.995 | 159.938
| 240 | 239.99 | 239.895
| 320 | 319.977 | 319.845
| 450 | 449.972 | 449.79
Resistor simulator (+) 0..4500R
| Reference | Measure | Measure
| 0 | 0.01 | 0.05
| 1 | 1.03 | 1.06
| 10 | 10.01 | 10.03
| 800 | 799.93 | 799.69
| 1600 | 1599.97 | 1599.52
| 2400 | 2400.15 | 2399.48
| 3200 | 3200.38 | 3199.69
| 3600 | 3600.46 | 3599.64
Resistor simulator (-) 0..4500R
| Reference | Measure | Measure
| 0 | 0.01 | 0.06
| 1 | 1.03 | 1.07
| 10 | 10 | 10.04
| 800 | 800.06 | 799.73
| 1600 | 1600.21 | 1599.53
| 2400 | 2400.29 | 2399.28
| 3200 | 3200.38 | 3199.03
| 3600 | 3600.6 | 3598.96
Voltage measure 0-30V
| Reference | Measure | Measure
| 0.1 | 0.1 | 0.102
| 1 | 1.001 | 1.001
| 8 | 8 | 8.006
| 10 | 10.001 | 10.007
| 12 | 12.002 | 12.008
| 16 | 16.002 | 16.01
| 20 | 20.001 | 20.014
| 31 | 31.003 | 31.021
Measure 0-20mA external power
| Reference | Measure | Measure
| 0 | 0 | 0
| 2 | 2.001 | 2.002
| 4 | 4.001 | 4.003
| 8 | 8.001 | 8.005
| 10 | 10.001 | 10.006
| 12 | 12.001 | 12.007
| 16 | 16.001 | 16.009
| 18 | 18.001 | 18.01
| 20 | 20.001 | 20.011

## Meas_2022-01-24
Measurements records at 55°C
Records date: |  | 2022-01-24
GIV calibration date: |  | Unknown
Calibrator |  | CALYS1500(AOIP SAS)
Serial no: |  | 2501D D23 0101 A
Next calibration:
Output current 0-20mA with internal power
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0.0011
| 2 | 1.9999
| 4 | 3.9997
| 8 | 7.9992
| 10 | 9.9989
| 12 | 11.9987
| 16 | 15.9981
| 18 | 17.9978
| 20 | 19.9976
Output current 4-20mA with internal power
| Reference | Measure | Comment
| 4 | 3.9996
| 8 | 7.9991
| 10 | 9.9989
| 12 | 11.9987
| 16 | 15.9981
| 18 | 17.9979
| 20 | 19.9975
Output current 0-20mA with external power
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0.001
| 2 | 1.9998
| 4 | 3.9996
| 8 | 7.9993
| 10 | 9.9991
| 12 | 11.9989
| 16 | 15.9986
| 18 | 17.9983
| 20 | 19.998
Output current 4-20mA with external power
| Reference | Measure | Comment
| 4 | 3.9996
| 8 | 7.9991
| 10 | 9.9989
| 12 | 11.9988
| 16 | 15.9983
| 18 | 17.9981
| 20 | 19.9978
Output 0-100mV
| Reference | Measure | Comment
| -24 | -23.987
| 0 | 0.013
| 10 | 10.014
| 20 | 20.014
| 40 | 40.015
| 80 | 80.015
| 100 | 100.014
| 115 | 115.016
Output TC Type T, Comp INT
| Reference | Measure | Comment
| -200 | -3e+38
| 0 | -23.13
| 100 | 81.02
| 395 | 380.79
Output 0..10V
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0
| 2 | 2
| 4 | 4
| 6 | 6
| 8 | 8
| 10 | 10
| 15 | 15
Resistor simulator (+) 0..450R
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0.009
| 0.1 | 0.11
| 1 | 1.009
| 80 | 79.991
| 100 | 99.987
| 160 | 159.974
| 240 | 239.96
| 320 | 319.94
| 450 | 449.93
Resistor simulator (-) 0..450R
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0.021
| 0.1 | 0.124
| 1 | 1.02
| 80 | 79.981
| 160 | 159.938
| 240 | 239.895
| 320 | 319.845
| 450 | 449.79
Resistor simulator (+) 0..4500R
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0.05
| 1 | 1.06
| 10 | 10.03
| 800 | 799.69
| 1600 | 1599.52
| 2400 | 2399.48
| 3200 | 3199.69
| 3600 | 3599.64
Resistor simulator (-) 0..4500R
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0.06
| 1 | 1.07
| 10 | 10.04
| 800 | 799.73
| 1600 | 1599.53
| 2400 | 2399.28
| 3200 | 3199.03
| 3600 | 3598.96
Voltage measure 0-30V
| Reference | Measure | Comment
| 0.1 | 0.102
| 1 | 1.001
| 8 | 8.006
| 10 | 10.007
| 12 | 12.008
| 16 | 16.01
| 20 | 20.014
| 31 | 31.021
Measure 0-20mA external power
| Reference | Measure | Comment
| 0 | 0
| 2 | 2.002
| 4 | 4.003
| 8 | 8.005
| 10 | 10.006
| 12 | 12.007
| 16 | 16.009
| 18 | 18.01
| 20 | 20.011